## Slide 1: 测量不确定度评定与表示
国家标准培训中心
李洋
2018年 11 月

## Slide 2: 第一部分 预备知识
目录
1随机事件及其概率的概念
2随机变量
3随机变量的特征值
4方差
5标准偏差
6包含因子
7协方差和相关系数
8中心极限定理

## Slide 3: 第一部分 预备知识
1 随机事件及其概率的概念
1.1事件和随机事件
在统计学中，通常把根据某一研究目的，在一定条件下对现象所进行的观察或试验统称为试验。 任何一个试验的结果，称为一个事件（event）。
事件可以分为必然事件、不可能事件和随机事件三类。

## Slide 4: 第一部分 预备知识
1) 必然事件
在一定条件下必然会发生的事件称为必然事件。
2) 不可能事件
在一定条件下不可能发生的事件称为不可能事件。
3) 随机事件
在一定条件下可能出现也可能不出现的事件，称为随机事件，通常用A、B、C等来表示。

## Slide 5: 第一部分 预备知识
1.2 随机事件出现的频率
随机事件出现的频率定义为在有限次试验中，随机事件出现的百分比。
例如，在一个N次的重复性试验中，若随机事件A出现了n次，则随机事件A出现的频率 fA为:
fA =

## Slide 6: 第一部分 预备知识
1.3 随机事件出现的概率
在一定条件下，当试验重复数N逐渐增大时，随机事件A的频率越来越稳定地接近某一数值p，那么就把p称为随机事件A的概率。这样定义的概率称为统计概率。用式子表示，即为
PA=

## Slide 7: 第一部分 预备知识
概率p是频率f的极限值。
对于必然事件，概率p=1；
对于不可能事件，概率p=0；
对于随机事件，则0<P<1。
注： 对于概率P 一定是非负数。

## Slide 8: 第一部分 预备知识
2 随机变量
2.1 随机变量：事件的概率表示了一次试验某一个结果发生的可能性大小。若要全面了解试验，则必须知道试验的全部可能结果及各种可能结果发生的概率，即必须知道随机试验的概率分布。为了研究试验的概率分布，引入随机变量的概念。

## Slide 9: 第一部分 预备知识
2.1 随机变量
作一次试验，其结果有多种可能。每一种可能结果都可用一个数来表示，可把这些数看作为某变量X的取值范围，变量X称为“随机变量”，即试验结果可用随机变量X来表示。
通俗讲，表示随机现象结果的变量称为随机变量。常用大写字母X，Y，Z等表示随机变量，它们的取值用相应的小写字母x，y，z等表示。

## Slide 10: 第一部分 预备知识
2.2 随机变量分类：随机变量根据其值的性质不同，可分为离散型和连续型两种。
如果随机变量X的所有可能取值为有限个或可列个，且
以各种确定的概率取这些不同的值，则称随机变量X为离散型随机变量。
如果随机变量的所有可能取值充满为某范围内的任何数值，且在其取值范围内的任一区间中取值时，其概率是确定的，则称X为连续型随机变量。

## Slide 11: 第一部分 预备知识
2.2.1 离散型随机变量的分布
要了解离散型随机变量x的统计规律，就必须知道它的一切可能值xi及取每种可能值的概率pi。
如果我们将离散型随机变量x的一切可能取值xi (i=1,2,…)及其对应的概率pi
用分布列来表示：
P(x=xi)=pi i=1,2,…

## Slide 12: 第一部分 预备知识
2.2.2 连续型随机变量分布：
随机变量的分布情况可以用概率密度来体现。随机变量和和概率密度之间存在着某种函数关系，叫概率密度函数，也叫随机变量的概率密度分布函数-简称分布（注意不是概率分布函数）。
可以用一个数学式和一条曲线来表示。 P = f（x）

## Slide 13: 第一部分 预备知识
2.3 概率密度
概率密度可以简单的理解为：在随机试验中单位随机变量所出现的概率。
概率是概率密度函数某区间的定积分
概率密度是概率在随机变量某个点的导数

## Slide 14: 第一部分 预备知识
2.4 几种常见分布
1）正态分布
p
x
-a a
对正态分布来说，a是人为设定的，通常为3倍标准偏差，此时k=3

## Slide 15: 第一部分 预备知识
2)三角分布
p
x
-a a

## Slide 16: 第一部分 预备知识
3）梯形分布
p
-a -b b a x

## Slide 17: 第一部分 预备知识
4）矩形分布
p
-a a x

## Slide 18: 第一部分 预备知识
5）两点分布
p
k=1
-a a x

## Slide 19: 第一部分 预备知识
6）反正弦分布
p
-a a x

## Slide 20: 第一部分 预备知识
7）t分布
当n趋于无穷大时 p
t分布趋于正态分布
x

## Slide 21: 第一部分 预备知识
3 随机变量的特征值和估计量
3.1 数学期望（总体均值）
数学期望就是总体的平均值，是一个极限值μ。

## Slide 22: 第一部分 预备知识
3.2 样本均值
有限个测量结果的平均值
3.2 误差
测量结果与真值之差
3.3 系统误差
总体均值与真值之差

## Slide 23: 第一部分 预备知识
3.4 随机误差
测量结果与总体均值之差
3.5残差
测量结果与样本均值之差

## Slide 24: 第一部分 预备知识
4 方差
表示测量结果相对于数学期望的分散程度。如果以各测量值与期望的差（残差）直接表示这种分散性，由于残差正负相消，残差的和为零，无法反映这种分散性，所以采用残差的平方和的形式，即方差。

## Slide 25: 第一部分 预备知识
4.1 总体方差
离散型变量的方差
连续型变量的方差

## Slide 26: 第一部分 预备知识
4.2 样本方差
s(x)=

## Slide 27: 第一部分 预备知识
4.3 方差的性质：
1）常数的方差为零
c为常数

## Slide 28: 第一部分 预备知识
4.3 方差的性质
2）随机变量与常数之乘积的方差，等于随机变量的方差与该常数的平方之乘积。

## Slide 29: 第一部分 预备知识
4.3 方差的性质
3）两任意随机变量之和（或差）的方差等于它们各自的方差以及它们的协方差两倍之和。

## Slide 30: 第一部分 预备知识
4.3方差的性质
4）两独立随机变量之和（或差）的方差等于它们各自的方差之和

## Slide 31: 第一部分 预备知识
5 标准偏差
由于方差的量纲与测量值不同，因此常用方差的平方根，称为标准偏差。标准偏差也称标准差，由试验得到的标准（偏）差称为实验标准（偏）差。

## Slide 32: 第一部分 预备知识
5.1 总体标准偏差

## Slide 33: 第一部分 预备知识
5.2 样本标准偏差
u(x)= (贝塞尔公式）

## Slide 34
5.3 相对标准偏差
相对标准偏差又称为变异系数

## Slide 35: 第一部分 预备知识
5.4标准偏差的几何意义
标准偏差是分布函数曲线横坐标的某个特定位置（随机变量的某个特征值）。标准偏差反映分布曲线起决定作用部分的宽度，反映随机变量的分散性。标准偏差越小，分布曲线越陡峭，随机变量的分散性越小：标准偏差越大，分布曲线越平缓，随机变量的分散性越大。

## Slide 36: 第一部分 预备知识
6 包含因子
包含因子是标准偏差的倍数，当标准偏差乘以某个包含因子时，就意味着整个分布曲线下的面积（概率p=1）都被覆盖了（包含了），或者覆盖了大部分（如正态分布时 k=3 覆盖了99.73%, k=2覆盖了95.45%, k=1覆盖了68.27% ）。包含因子也称覆盖因子、扩展因子，其定义是：为求得扩展不确定度，对合成标准不确定度所乘之数字因子。

## Slide 37
正态分布的包含因子
k=0.67 p=50%
k=1 p=68.27%
k=1.645 p=90%
k=1.960 p=95%
k=2 p=95.45%
k=2.576 p=99%
k=3 p=99.73%

## Slide 38: 第一部分 预备知识
7 协方差和相关系数
两个随机变量之间，它们没有明确的函数关系，但是，一个量的变化会导致另一个量的变化。这种关系称为相关性。
在统计学上，相关性是指两个事件X和Y之间的线性关系。
衡量两个变量之间的相关性的特征数是协方差和相关系数。

## Slide 39: 第一部分 预备知识
7.1 样本协方差

## Slide 40: 第一部分 预备知识
7.2 相关系数
协方差由于量纲与两随机变量的乘积，使用和描述起来不方便，因此通常用相关系数来表示两随机变量的相关性。
相关系数表示为

## Slide 41: 第一部分 预备知识
8中心极限定理
X1,X2…,Xn为从某总体抽取的相互独立的样本，其总体分布均值μ和方差存在，则有如下结论：
当总体为正态分布时，样本均值X精确服从正态分布。
当总体为非正态分布时，样本均值X近似服从正态分布且样本量n越大，近似程度越好。当n达到30时，无论总体是什么分布，X的分布与正态分布几乎没什么差别。

## Slide 42: 第二部分 基础知识
1测量不确定度基本概念
1）测量不确定度评定的本质
测量不确定度评定是将测量结果或测量误差作为随机变量，研究分析其统计规律，并计算它的范围的一项活动，其本质就是一个误差的量度。

## Slide 43: 第二部分 基础知识
测量不确定度实质上就是对真值所处范围的评定，也是对测量误差可能大小的评定，也是对测量结果不能肯定的程度的评定，三种说法都是一样的，没有本质的区别。而这种评定必须与测量相联系。 于是就引出测量不确定度的概念

## Slide 44: 第二部分 基础知识
2）测量不确定度的概念
“表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相关联的一个参数。”(GUM定义)
这里“参数”可以是标准差，或者标准差倍数，也可以是给定置信水平的置信区间的半宽度。
JJF1059.1-2012测量不确定的的定义：“根据所得信息，表征赋予被测量之值分散性的非负参数

## Slide 45: 第二部分 基础知识
2 测量不确定度的发展 ：
1927年,海森堡提出了量子力学的测不准关系。
1963年，美国国家标准局（NBS）的数理统计专家埃森哈特（Eisenhart）建议用
测量不确定度。
1970年前后，一些计量学和其他领域学者，逐渐使用不确定一词，但含义不清。
1977年，国际电离辐射咨询委员会（CCEMRI）讨论了表达不确定度的几种不同
建议。
1978年，国际计量委员会（CIPM）着手统一测量不确定度的应用。
1980年，国际计量局（BIPM）起草了INC-1（1980）建议书，推荐了不确定度的
表述原则。
1993年，国际标准化组织（ISO）正式发布了《测量不确定度表示指南》（简称GUM）
和《国际通用计量学基本术语》（简称VIM）两个文件。1995年又作了修订和重印。
GUM自1993年出版以来，在世界范围内得到广泛的应用和发行。GUM和VIM两个
文件，为全世界统一采用测量结果的不确定度评定和表示奠定了基础

## Slide 46: 第二部分 基础知识
我国1998年发布了国家计量技术规范：JJF1001-1998《通用计量基本术语和定义》、1999年发布了JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》，分别与VIM和GUM相对应，成为我国进行测量不确定度评定的基础。

## Slide 47: 第二部分 基础知识
3测量不确定度应用领域
建立国家计量基准，计量标准及其国际比对；
标准物质、标准参考数据；
测量方法、检定规程、检定系统、校准规范等；
科学研究及工程领域的测量；
计量认证、计量确认、质量认可以及实验室认可；
测量仪器的校准和检定；
生产过程的质量保证以及产品的检验和测试；
贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测及资源
测量。

## Slide 48: 第二部分 基础知识
4 一些重要的名词术语
1）误差：测量结果与真值之差
由于真值往往是不知道的，或者是很难知道的，所以测量误差也很难知道。测量误差的定义尽管是严格的正确的，能反映测量的质量和水平，但可操作性不强。

## Slide 49: 第二部分 基础知识
2）测量结果
由测量所得到的赋予被测量的值
测量结果是被测量值的估计值，它不一定是仪器的示值或人的观测值。

## Slide 50: 第二部分 基础知识
3）测量准确度
测量结果与被测量真值之间的一致程度。
如果一定要用公式表示的话，可以用如下式子（只供理解，不是定义）：
测量准确度 = (测量结果/被测量真值) ×100%
因此，测量准确度的理想值应为1，而不是习惯上所说的，测量准确度达到千分之一、万分之一，这与上述的定义是矛盾的。故测量准确度仅用于定性，而不用于定量。
测量不确定度不是测量不准确度！

## Slide 51: 第二部分 基础知识
4）偏差
一个值减去其参考值。
这里“一个值”是指测量值，而“参考值”是指设定值、允许值、标称值等。偏差和误差不是一回事,不可混淆。

## Slide 52: 第二部分 基础知识
5）重复性
在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所的结果之间的一致程度。
所谓相同的条件是指相同的程序、观测者、环境、仪器、地点、临近的时间。

## Slide 53: 第二部分 基础知识
6）复现性
在改变了的测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致程度。
① 所谓“改变了的测量条件”是指 测量条件有了实质性的变化
② 按此定义，重复性和复现性的理想值应为1
重复性和复现性可用测量结果的分散性定量的表示，即为重复性和复现性标准偏差，分别表示为sr和sR。

## Slide 54: 第二部分 基础知识
7)重复性限和复现性限
一组重复性测量值或复现性测量值，若其任意两个测量值的差的绝对值按95%的置信概率小于或等于某个值r或R，则r称为重复性限，R称为复现性限。
可以证明。
r=2.83 Sr R=2.83 SR

## Slide 55: 第二部分 基础知识
5 测量误差及测量不确定度的分类
5.1 误差可以按性质分为随机误差和系统误差
随机误差：测量结果与在重复条件下，对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差。简述为：测量结果减总体均值。
系统误差：在重复条件下，对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差。简述为：总体均值减真值。
随机误差加系统误差即为误差。

## Slide 56: 第二部分 基础知识
5.2 测量不确定度的分类：测量不确定度按估算方法可分为A类和B类
A类评定：用对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度。
B类评定：用不同于对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度。
应当注意的是，无论是A类评定还是B类评定，它们的标准不确定度均以标准差来表示，这两种方法得到的不确定度实际上并无本质区别。

## Slide 57: 第二部分 基础知识
6 不确定度的表示
测量不确定度一般用标准差或标准差的倍数或者标准差的半宽来表示。
注：1）测量不确定度一般最多取两位有
效位数。
2）测量不确定度要与测量结果的尾
数对齐。

## Slide 58: 第二部分 基础知识
7 测量不确定度国家政策
1）实验室有测量不确定度政策或者程序
2）实验室有测量不确定度学习经历（无论是内部培训还是外部学习）
3）每个检测主项必须编制测量不确定度报告1-2份
4）检测人员会正确使用测量不确定度报告上的数据。

## Slide 59: 第三部分 测量不确定度评定
测量不确定评定报告撰写步骤：
1) 测量过程概述，包括用什么设备，如何得到测量结果的过程描述。
2）建立数学模型：也就是如何得到测量结果的计算公式或过程。
3）分析测量过程中不确定度的来源
4）对观测列进行测量不确定度评定（A类）
5）用不同于对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度。（B 类评定）
6）对各测量不确定度分量判断相关性，计算合成测量不确定度。
7）计算扩展测量不确定度
8） 给出测量结果的测量不确定度报告。

## Slide 60: 第三部分 测量不确定度评定
一、测量过程概述
依据检测标准，论述整个检测结果得到的过程包括测量设备的情况。

## Slide 61: 第三部分 测量不确定度评定
二、建立数学模型
评定测量不确定度时首要的问题是列出输出量与输入量的关系——数学模型
数学模型的一般形式为
Y=f(x1,x2,…xn) i=(1,2…n)

## Slide 62: 第三部分 测量不确定度评定
2.1透明模型
有明确函数关系的数学模型称为透明模型，如上所列面积、力矩、速度、强度等公式，都为透明模型。
例如：球体体积
V=

## Slide 63: 第三部分 测量不确定度评定
2.2黑箱模型
无法建立明确函数关系的模型可用黑箱
模型表达。
1 加影响值型的：
2 增加影响因子型的

## Slide 64: 第三部分 测量不确定度评定
三 分析测量不确定度来源
测量不确定度的来源有以下几个方面：
被测量的定义不完整，数学模型的近似和假设
测量方法不理想
取样的代表性不够
环境影响
读数误差的影响
仪器设备的性能不佳
测量标准或标准物质的不确定度
引用数据或参数的不确定度
重复测量时被测量的变化
通俗的讲可以分为人、机、料、法、环、测、抽、样八个方面。
过去人们常常进行的“误差分析”，实际上在很大程度上是在做测量不确定度的评定，但“误差分析”混淆了某些概念，建议今后不要再用。

## Slide 65: 第三部分 测量不确定度评定
四、测量不确定度A类评定
4.1测量不确定度是对测量结果分散性的一 个评定过程，评定时就是考虑整个测量过程中误差的引入分量的评定和总量评定。但用标准差表示。
所谓A类测量不确定度就是：用对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度。

## Slide 66: 第三部分 测量不确定度评定
4.1.1几个术语：
1）观测列：即通过重复性（或复现性）试验取得的一组或多组测量数据。A类评定的信息资源是观测列，B类评定没有现成的观测列，只能设法去寻找别的信息资源
2）统计分析： 无论A类评定还是B类评定都是采用统计分析的方法，这种统计分析的方法就是计算被评定变量的标准偏差
3）标准不确定度 ：无论A类评定还是B类评定都是要评定标准不确定度，而不是扩展不确定度。

## Slide 67: 第三部分 测量不确定度评定
4.2 A类测量不确定度评定方法主要有:
1 贝塞尔公式法
2 极差法
3 样本核查法
（其他方法实际评定中使用很少，大家
可以不掌握)

## Slide 68: 第三部分 测量不确定度评定
4.2.1 贝塞尔公式法
第一步：按设定的条件和方法作多次重复性试验取得若干个测量数据（观测列）
第二步：求这些数据的平均值
n为测量值个数

## Slide 69: 第三部分 测量不确定度评定
4.2.1 贝塞尔公式法
第三步：求残差
----希腊字母，读作 “玉普赛楞”
第四步：求单次测量的标准偏差（或称单个测量值的标准偏差）
此式即为著名的贝塞尔公式。
n-1= （希腊字母，读作“牛”）称为自由度

## Slide 70: 第三部分 测量不确定度评定
4.2.1 贝塞尔公式法
第五步：求标准不确定度
第六步：若以平均值表示测量结果，则应
计算平均值的标准偏差。

## Slide 71: 第三部分 测量不确定度评定
4.2.1 贝塞尔公式法注意事项
贝塞尔法是最常用的计算实验标准差的方法，但这里的多次测量必须在重复测量条件下进行：
a 相同的测量程序；
b 相同的测量人员；
c 在相同条件下使用相同的测量设备；
d 相同的地点；
e 短时间内重复测量，所谓短时间，一般理解 为其它条件能充分保证的时间。

## Slide 72: 第三部分 测量不确定度评定
4.2.2 合并样本偏差法
若在重复性条件下对被测量X作n次独立观测，并且有m组这样的测量结果，由于每组之间测量不是连续进行的，各组之间的测量条件可能会有所不同，因此不能直接用贝塞尔公式对总共m×n次测量计算实验标准差，而必须计算其合并样本标准差sp(x) ，合并样本标准差sp(x)可表示为：

## Slide 73: 第三部分 测量不确定度评定
合并样本平均值标准不确定度

## Slide 74: 第三部分 测量不确定度评定
4.2.3 极差法 ：当观测列数据较少，这时候用贝塞尔公式法不合适，往往可以用极差法计算测量不确定度
这里 c为极差系数，通过下表获得

## Slide 75: 第三部分 测量不确定度评定
依据JJF1059.1-2012
n为测量次数 c为极差系数 为自由度
n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
c | 1.13 | 1.64 | 2.06 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.85 | 2.97
 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.8

## Slide 76: 第三部分 测量不确定度评定
4.2.4 其他方法
JJF1059.1-2012阿伦方差法
JJG1027-91 测量误差及数据处理
最大残差法
分组极差法

## Slide 77: 第三部分 测量不确定度评定
5 测量不确定度B类评定
用不同于测量不确定度A类评定的方法对测量不确定度分量进行的评定我们称之为B类评定 JJF1059.1-2012

## Slide 78: 第三部分 测量不确定度评定
5.1 测量不确定度B类评定
B类评定是根据有关的经验或者信息，判断被测量可能值的区间
然后假设被测量可能服从的分布，根据概率分布找到包含因子k ,这样就可以计算B类测量不确定

## Slide 79: 第三部分 测量不确定度评定
公式中
为B类测量不确定度
a为被测量可能分散的区间半宽
k 为被测量概率分布的包含因子

## Slide 80: 第三部分 测量不确定度评定
半宽a 的来源：
理论分析
资料提供
经验判断
权威评定
试验研究
半宽a的表现形式：
理论分析得到的极限值
检定/校准证书给出的示值误差
技术说明书等资料给出的最大允许误差
重复性限、复现性限
扩展不确定度

## Slide 81: 第三部分 测量不确定度评定
5.2 B类测量不确定度对于包含因子k 的
确定：
对于包含因子k ，我们先估计被测量 服从
什么分布，然后根据置信概率确定k对于正
态 分布：
正态分布下之心概率p和包含因子关系
p | 0.5 | 0.68 | 0.9 | 0.95 | 0.945 | 0.99 | 0.9973
k | 0.675 | 1 | 1.645 | 1.960 | 2 | 2.576 | 3

## Slide 82: 第三部分 测量不确定度评定
常用非正态分布置信因子ｋ和Ｂ类不确定度 的关系
当我们不知道取何种分布时取均匀分布是合理的
分布类别 | Ｐ％ | ｋ | 
三角分布 | １００ | ２ | 
梯形分布 | １００ |  | 
均匀（矩形） | １００ |  | 
反正弦分布 | １００ |  | 
两点分布 | １００ | １ | ａ

## Slide 83: 第三部分 测量不确定度评定
例１：校准证书上给出标称值为10 Ω的标准电阻器的电阻RS在23℃为
RS(23℃)=(10.000 740.000 13) Ω
同时说明正态分布置信水准p=99％
半宽ａ＝０．０００１３ Ω
ｋ＝２．５８
Ｂ类不确定度为：

## Slide 84: 第三部分 测量不确定度评定
例2 ：若已知随机变量x的变化范围为；
±6.0mm ,估计其分布为正态分布，求其标准不确定度 ？
解：第一步 求半宽 a=6.0mm
第二步 求 k k=3
第三步 求标准不确定度：

## Slide 85: 第三部分 测量不确定度评定
例3 用万分之一电子天平称量，天平最小分辨力为0.1mg ，最大允许误差为±1.5mg 求最小分辨力和最大允差引入的测量不确定度？

## Slide 86: 第三部分 测量不确定度评定
例4 ：用试管配制100ml 标准溶液，试管最小格值为1ml 求人员读数误差引入的标准不确定度？（假设一般读数误差不超过最小格值的五分之一）

## Slide 87: 第三部分 测量不确定度评定
A类评定和B类评定的区别
1）A类评定首先要求由实验测量得到被测量的观测列，并根据需要由观测列计算被测量估计值的标准不确定度。而B类评定则是通过其他已有的信息进行评估的，故不存在重复观测列。
2）对于A类评定一般先根据观测列计算出方差，然后开方后得到实验标准差。而B类评定一般根据极限值和被测量分布的信息直接估计出标准
差，或由校准证书（或检定证书）提供的扩展不确定度导出标准不确定度。
3）A类评定的自由度可以由测量次数、需要同时测量的被测量的个数以及其他约束条件的个数计算出。而B类评定的自由度是无法直接计算的，只能根据对B类评定标准不确定度准确程度的估计而得到注意的是，A类评定、B类评定，最后均用标准偏差来表示标准不确定度，并且在得到合成标准不确定度时，两者的合成方法完全相同，因此由两种评定方法得到的标准不确定度并无本质上差别。

## Slide 88: 第三部分 测量不确定度评定
使用A类评定和B类评定的注意事项
1）A类评定和B类评定，与随机误差和系统误差不存在简单的对应关系。随机误差和系统误差表示两种不同性质的误差，A类和B类评定表示两种不同的评定方法。
2）不确定度依其评定方法分为A类评定和B类评定，并不表明两类评定存在任何本质上的差别，因此在测量不确定度评定中不必过分强调某一分量是属于不确定度的A类评定还是B类评定。

## Slide 89: 第三部分 测量不确定度评定
使用A类评定和B类评定的注意事项
3）A类评定不确定度和B类评定不确定度在一定条件下是可以相互转化的。
4）并不是每一次测量都一定同时有A类评定不确定度分量和B类评定不确定度分量。
5）有些不确定度分量，根据评定方法的不同，既可以用A类评定来处理，也可以用B类评定来处理。

## Slide 90: 第三部分 测量不确定度评定
使用A类评定和B类评定的注意事项
6）在重复性条件下通过测量列并用A类评定得到的不确定度，通常比其他评定方法更为客观，并具有统计学上的严格性，但要求有充分多的测量次数，并且这些重复测量观测值应相互独立。
7）实际进行测量不确定度评定是，应该首先列出所有影响测量不确定度的输入量，然后再依次一一判断并确定各输入量的标准不确定度的评定方法。不要刻意去寻找A类评定不确定度分量，因为有时可能根本不存在A类评定的不确定度分量。评定时注意不遗漏、不重复、抓大放小。

## Slide 91: 第三部分 测量不确定度评定
6 合成测量不确定度
建立数学模型的目的一是求输出量的最佳估计值，另一目的是求合成标准不确定度。
所谓合成测量不确定度就是 由在一个测量模型中各输入量的标准不确定度合成所获得的输出量的标准测量不确定度

## Slide 92: 第三部分 测量不确定度评定
6. 1 合成测量不确定度计算方法
1 线性函数对各输入量测量不确定度按泰劳级数展 开求得：

## Slide 93: 第三部分 测量不确定度评定
这里
：为合成测量不确定度 c为combined
xi :第i个输入量的估计值
：为xi的标准不确定度
：为相关量协方差
：为灵敏系数

## Slide 94: 第三部分 测量不确定度评定
对于泰劳级数公式，当各分量互不相关，就可以忽略高阶项，就变成下列公式：
即：测量不确定度传播率公式：合成标准不确定度的平方等于各标准不确定度的分量的平方和。

## Slide 95: 第三部分 测量不确定度评定
这里灵敏系数 ，也叫传播系数，定义为由数学模型的输出量对输入量求偏导数。
注意 输出量偏倒数记住：常数乘以指
数，指数减1就可以。
模型为： 那么 =

## Slide 96: 第三部分 测量不确定度评定
注意事项：合成不确定度使用不确定度传播率时，要保证各分量测量不确定度量纲一致。不一致时要用相对测量不确定度合成。然后再变成绝对测量不确定度。

## Slide 97
2 非线性函数或合成时量纲不一致情况
下测量不确定度合成
数学模型：

## Slide 98
用相对测量不确定度用相对标准不确定度来处理非线性模型，可使问题得到简化。
若x1与x2相关，则上述不确定度传播律要增加协方差项：

## Slide 99: 第三部分 测量不确定度评定
6.2 相对测量不确定度
相对不确定度：一个量的不确定度除以该量的平均值，加以角标rel（relative）或r表示
相对标准不确定度
相对合成标准不确定度
相对扩展不确定度

## Slide 100: 第三部分 测量不确定度评定
合成测量不确定度步骤：
根据数学模型求得各分量测量不确定度
判断各分量相关性
求各分量灵敏系数和协方差
相关时依据泰劳级数公式计算合成不确定度
不相关时依据不确定传播定律计算合成测量不确定度。
合成时，当模型是商或者积的形式，要用相对测量不确定度。
注意：量纲不同时用相对测量不确定度计算

## Slide 101: 第三部分 测量不确定度评定
例1 y=x1x2，x1与x2不相关，
u(x1)=1.73mm，u(x2)=1.15mm。
求合成标准不确定度uc(y)。
解：

## Slide 102: 第三部分 测量不确定度评定
例2 已知 ，且各输入量相互独立无关。已知：x1= 80，x2= 20，x3= 40；u(x1)= 2，u(x2)= 1，u(x3)= 1。求合成标准不确定度uc(y)。
解 ：涉及到乘积 用相对测量不确定度
y=40 =2.44

## Slide 103: 第三部分 测量不确定度评定
例3 ：某长度测量的四个不确定度分量分别为：u1= 16nm，u2=25 nm，u3=2 nm， u4=6 nm，若u1和u4间相关系数为1，求合成标准不确定度uc。
=27nm

## Slide 104: 第三部分 测量不确定度评定
7 扩展不确定度
合成标准不确定度属于标准不确定度，而用标准不确定度给出测量结果所在的区间，只是被测量值可能出现的一部分（如正态分布只占68.27%），其覆盖区域（用置信概率定量表示）不大，为增加对测量结果评定的所在区间，需加以扩展。其方法是乘以包含因子

## Slide 105: 第三部分 测量不确定度评定
7.1 扩展不确定度简易评定
合成不确定度直接乘以包含因子k,一般k=2 此时对应的置信概率约为95%.
但注意的是：简易评定自由度相对较小
不确定的可靠成都相对较低。

## Slide 106: 第三部分 测量不确定度评定
7.2 扩展不确定度标准评定
有时候，客户或者委托方需要实验室个给出被测结果分散性的置信区间和概率，此时应该用标准评定
UP为给出置信区间的扩展不确定度
ktp为包含因子

## Slide 107: 第三部分 测量不确定度评定
这时要确定ktp,先确定合成不确定度的分布，不知道分布时直接取t分布,然后依据客户要求的置信率和自由度，查表求得ktp ,然后乘以合成测量不确定度即可。
自由度：自由度定义：在方差的计算中，和的项数减去对和的限制数。自由度反映了标准不确定度评定的可靠程度,也即不确定度评定的质量。

## Slide 108: 第三部分 测量不确定度评定
7.2.1 A类评定时的自由度
其中，n为和的项数，t为对和的限制数。

## Slide 109: 第三部分 测量不确定度评定
7.2.2 B类评定时的自由度
其中 标准不确定度
标准不确定度的标准不确定度
标准不确定度的相对标准不确定度，即标准不确定度评定的不可靠程度。

## Slide 110: 第三部分 测量不确定度评定
7.2.3 合成标准不确定度的有效自由度
对于非线性函数，用相对测量不确定度计算有效自由度

## Slide 111: 第三部分 测量不确定度评定
7.3 确定置信概率P和包含因子ktp
一般通过t-p 图可以查表得到

## Slide 112: 第三部分 测量不确定度评定
例：兄弟二人共乘一船。已知船的载重为144kg ,兄弟二人用不同的体重秤称量体重，哥哥体重为69kg, 测量不确定度为u1=0.2kg 自由度v1=9 ,弟弟体重为74kg,测量不确定度 u2=03.kg 自由度v2=9 , 试问在95%置信概率情况下，兄弟二人是否能共乘一船？

## Slide 113: 第三部分 测量不确定度评定
解：数学模型：w=w1+w2
各分量互不相关，灵敏系数为1
则合成测量不确定度
有效自由度：

## Slide 114: 第三部分 测量不确定度评定
查t-p图
求得t95为
U95=k95
确定能否乘一船。

## Slide 115: 第三部分 测量不确定度评定
8 测量不确定度报告
三种形式
1 给出简易评定扩展测量不确定度同时
给出包含因子 k
2 给出测量结果分散性半宽
3 给出标准评定测量不确定度和置信因
子ktp

## Slide 116: 第三部分 测量不确定度评定
That is all
Thanks
李洋：13501235575