档案和记录（按照要素排序分类，做个总目录，结合实际修改后使用）

（请质量负责人和资料管理员阅读、保留，并实施此文件）

4 管理要求

负责人：                       存放地点：

目录                                     工商登记的“企业法人营业执照”+ 企业法人代码证

机构的法律地位证明文件    各级政府的“事业单位编制批复文件”+ 事业法人代码证

法人内部（公司内部）设置实验室的文件

首席执行者的任命文件

首席执行者代表（必要时）

技术负责人

质量负责人

授权签字人

各部门负责人

第一卷      关键人员的任命     监督员

内审员

安全保密员（必要时）

文件档案管理员（必要时）

仪器设备管理员（必要时）

样品管理员（必要时）

检测人员 （必须授权）

机构的授权和其他资质文件（如果有的话）

质量体系文件分发控制清单目录

第二卷              质量手册（各版本的正本)）

程序文件（目录及其各版本的正本)）

第三卷     {作业指导书（目录及其各版本的正本）

第四卷     {各种质量记录表单

文件发放记录

第五卷

质量活动记录和会议纪要（如宣贯，研讨，各种质量会议等）

第六卷       {     要求、标书和合同的评审记录

对分包方质量资质的审核结果

第七卷

分包合同或协议 对分包方

消耗品合格供应方的名录及合格资质证明文件

第九卷            计量服务供方的名录及合格资质证明文件

有质量要求的其他供方的名录及合格资质证明文件

第八卷       客户意见反馈调查表   和   客户投诉处理记录

第十卷          对不符合检测工作采用的 纠正/预防/改进措施要求通知表

第十一卷       内部质量体系审核计划和记录文件

第十二卷      {    管理评审的记录和文件

5 技术要求

负责人：                       存放地点：

目录

人员技术档案（人员技术履历表，学历学业证明，职称评聘证明，培训证明，业绩证明，上岗

第十三卷  资质证明等）

人员培训计划和记录

安全检查的计划和记录（如：接地电阻，防火措施，化学烧伤救助，保密等）

第十四卷    检测环境条件记录在原始记录上（如有要求时）

中央空调的温/湿度控制记录（可存放在空调机房和实验室—集中记录后收集存档）

化学检测部门，安全作业人员培训纪录

承检能力目录

第十五卷   检测标准档案 （受控的正本) 及查新证明文件（必要时）

检定规程档案（受控的正本)查新证明文件（必要时）

第十六卷   非标方法来源的文件， 刊物，杂志等（参考资料）  （存在时）

第十七卷   对开展新的检测项目的评审   和  对非标准方法的验证评审   记录和文件

消耗品的名称，制造商名称，规格，型号，序号，或其他唯一性标识，接收日期，

第十八卷消耗品

使用部门，消耗品应该保持的技术指标，验收方法和验收记录

备履历表{设备的名称，制造商名称，型号，序号，或其他唯一性标识，接收日期和启用日

期，

目前放置地点,接收时的状态,应保持的技术指标

第十九卷     制造商使用说明书的复制件

(设备档案)   历年检定/校准 / 验证证书或报告（自校或验证的应该有自校规程或验证方法）

操作规程和历年使用记录

维护计划和历年维护记录

期间检查的计划和记录

损坏，故障，改装 和 修理的记录

标准物质履历表{标准物质的名称，制造商名称，批准号，型号，序号，或其他唯一性

识，接收日期和启用日期，目前放置地点，接收时的状态，应该保持的技术指标

第二十卷        出厂证书和历年验证的记录

(标准物质档案)  保存条件要求

使用要求（必要时）

验证方法和验证记录

第二十三卷  计算机软件(受控的正本)

修改程序的批准记录

第二十一卷     { 计量标准档案    （标准考核证书和/或社会公用计量标准）

第二十二卷     {  量值溯源图（表）  和  历年量值检定/校准/验证计划

第二十三卷     {   抽样计划和抽样的记录

第二十四卷   {   检测物品的接收记录  和  库存和消纳档案

第二十五卷    {   对“检测和校准结果质量保证”所采用的“监控”方法 及其 对有效性评审的结果

委托检测单（实验室留存联）/客户有关检测的电话记录，信函等文件

检测原始记录

第二十六卷       检测/检定/校准报告/证书的副本

（原始记录和

检测报告/校准证书）    分包方的原始记录

（如果有的话）

分包方的检测报告/证书

检测或校准活动中以外情况的处理记录 （如果有的话）

更改报告/证书的补充声明或通知单副本（如果有的话）

第二十七卷

发送/寄送证书/报告的记录

档案和记录要素分类表

| 管 理 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.1 组 织 | 第1类 | 机构法律地位 证明文件 | 事业单位编制批复文件、事业法人代码证或企业法人营业执照、企业法人代码证 法人机构内部实验室设置文件 事业单位最高管理者任命文件 授权实验室法人委托书 法人公正性声明 同时建议把所有申请书及其附表，以及实验室组织机构图 检测平面图、实验室有关检测活动的声明也备份待查。 |
|  | 第2类 | 关键人员的 任命或授权书 | 法人代表委托代理授权书、最高管理者任命文件 技术负责人、质量负责人、授权签字人、提出以及和解释人、各部门负责人、内审员、质量监督员、检定/检验员、样品管理员、档案资料管理员、仪器设备管理员、安全员等任命文件，任命文件应盖实验室公章 备注：实验室认可/认证不要求实验室对所有岗位都必须有任命文件，但关键岗位必须有，主要是：质量负责人 技术负责人、授权签字人、内审员、质量监督员、部门负责人 |
|  | 第3类 | 关于监督员的考核 | 对于质量监督员，实验室首先有任命文件，要满足认可/认证，要求，监督员要求是资深检测人员，本科以上学历，三年以上检测工作经历，要熟悉本身所监督的检测领域工作。所以考核时，主要针对监督员进行考核，考核内容 1 依据监督员任命文件，考核监督员岗位职责是否清楚 2 现场询问监督员监督工作的重要性，监督的对象、监督的内容、监督的范围，监督频率和出现问题的处理 3 查验监督员的日常监督记录，一般的监督频率有时可以按项目、也可以是日常检查或者静态测试。 此条款主要是考核4.1.5.g |
|  | 第4类 | 关于沟通渠道考核 | 本内容主要是针对4.1.6准备的考核 对于实验室，准则要求实验室要建立沟通渠道，做到上传下达。体现在这里，实验室要准备的主要是日常与实验室有关的各种质量会议的纪要。包括人员签到表、会议纪要等内容，这里的会议可以是管理的 ，也可以日常工作安排，也可以关于技术的等等。 |
|  | 备注： 本条款涉及的记录表格主要有（不限于）： 1 实验室行为能力检查表 2 质量活动人员签到表 3 实验室会议纪要 4 实验室日常监督记录 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.2 管理体系 | 第1类 | 现场提问内容 | 考核员本个要素的审核很大一部分是需要现场提问考核，实验室要准备的内容主要有： 1 实验室制定的质量方针是什么？（手册有规定） 2 实验室制定的管理目标是什么？（手册有规定） 3 被抽查的人员有时候会被问到他在体系中的岗位职责，不同的人职责肯定不一定相同，所以实验室人员要背诵各自的岗位职责。 4 每个人都要熟悉本实验室管理体系文件的架构，体系文件分几个层次，每个层次的编号规则都是什么。 |
|  | 第2类 | 关于体系文件的宣贯 | 实验室对管理体系文件发布后，必须对体系文件及时进行宣贯，一般在体系发布后立即进行，所有实验室要保留体系文件宣贯记录和考核记录，此内容也是准则4.1.5.k 的考核。 实验室要准备材料： 1 实验室宣贯体系文件的通知 2 宣贯体系问件时，人员签到表 3 宣贯是会议纪要 4 宣贯后考核记录（主要是试卷） 5 宣贯考核后有效性评价记录。 备注：体系文件宣贯一定要注意，不是一天半天就能宣贯完毕，所以一般最少两天，人员签到要保证每天两次，会议纪要也要有相应的内容。对于有效性评价，准则5.2.2有相应的要求，无论培训内容是什么，都要评价培训完毕后的有效性，一般的管理培训由质量负责人评价，技术培训由技术负责人评价，评价方式可以是试卷考核，也可以是现场提问或者实际操作等方式。 |
|  | 第3类 | 体系文件定期评审记录 | 准则要求实验室要对建立管理体系要进行定期评审，根据体系文件规定，实验室一般由质量负责人和技术负责人组织人员对体系文件进行定期审核，同时也要保留定期审核记录。 定期审核主要是审核体系文件下列内容： 1 体系文件的符合性，主要是符合相关法律法规，符合行业特点，符合相关准则的要求 2体系文件的适用性，主要是审核体系文件是否结合实验室的特点，是否符合实验室的检测工作。 3体系文件的可操作性，主要是审核建立的体系文件是否合理，有时候制定的很好，但不具有可操作性。 4 审核管理文件的建立，是否涵盖所有的工作场所和工作特点，是否有缺失，比如：实验室有野外现场检测，却没有建立现场检测工作程序。 |
|  | 本条款涉及记录表格主要有： 1 质量活动人员签到表 2 实验室会议纪要 3 有效性评价记录 4 实验室管理体系文件定期审核记录表 对于试卷，没有固定的格式和内容，实验室可以依据管理体系文件规定，由质量负责人出题考核。同时记录表格要统一。 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.3 文件控制 | 第1类 | 材料准备 | 首先实验室要建立文件受控清单 受控文件清单一般分4类 1 内部文件 （包括质量手册 程序文件 作业指导书和相关记录空白表格） 2 外部文件：外部文件主要分三大部分 1）与检测工作有关的法律法规、行业规定和规范 2）实验室所采用的检测方法和相关标准 3）与认证/认可有关的各种准则和相关应用领域说明，认监 委和认可委公布的一些指南和规则之类的文件 这些文件可以直接上认可委官方网站下载，标准也可以 是下载文件。 3 有些行业领域有些要求一般在行业网站，这样实验室要对网络文件的更新和替换和新要求及时的跟进，保持更新。 4 用于检测工作的计算机软件和设备安装调试软件也要受控管理，也属于文件的范畴。 |
|  | 第2类 | 考核准备 | 评审员依据受控文件清单，对实验室文件受控进行考核这样就要求： 1档案管理员要依据受控清单，档案室保留所有文件的正本。 要求1 内部文件应保留全套内容，最好保留纸质版本一套，加盖受控和正本章。 2 外部文件实验室保留全套，加盖受控正本章 3 网络文件和计算机软件等可以注明保留地址和网址，但要有相关说明。 |
|  | 第3类 | 各种记录 | 为了保证实验室所用文件现行有效，要采取受控分发管理 ，所以资料管理员应保留相关文件的记录： 包括内部文件发放记录，外部文件发放记录等 但要注意：文件要是经过修改或者修订，应该有修改申请和修改通知单，修改完毕后，要对旧文件进行回收，保留回收记录，新文件有再下发记录，回收后的文件若是保留，应存档保留，若是销毁应有销毁申请和销毁记录（销毁时应保证双人在场签字），实验室对文件管理要重视，保证所有文件现行有效。 |
|  | 本要素需要的记录表格相对较多，主要有一下记录（不限于）： 1 内部文件控制记录表 2 外部文件控制记录表 3 文件修改申请单 4文件修改通知单 5 文件更换通知单 6 文件停用/使用通知单 7 文件销毁记录单 8文件借阅/归还记录单 9 文件受控一览表 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.4 合同的评审 | 第1类 | 合同的类别 | 实验室首先要明确合同的类别主要有哪些 1：常规的委托送检单 2：简易合同（往往在内部企业实验室，就是一个送检单或者报检单） 3：大的检验协议，有时候一个项目需要好几家实验室来参与，一般委托方会与各方签署大的检测验收协议之类的文件。 备注：但有些行业实验室或者政府机关实验室，有时候需要中间任务单或者计划任务单，也要与合同一起存档。比如建筑、交通实验室，检测人员与送检单位不能有直接联系，管理部门必须用任务单，不能让检测人员知道是哪家单位送检。 |
|  | 第2类 | 考核内容 | 依据实验室特点，评审员会审核实验室所签订的每一份合同（抽查） 重点： 1 合同是否明确任务，双方是否签字或者盖章。 2 客户的要求是否明确，特殊要求是否注明，如分包，检测报告客户要求判定结论等 3 需要有任务单的是否有任务单，是否满足行业特点。 |
|  | 第3类 | 合同评审要求 | 考核员会现场提问合同签订人员，签字之前，要评审什么内容，如何评审，评审过程如何，注意事项，客户有特殊要求时如何操作等内容 |
|  | 第4类 | 合同评审记录 | 对于是重大合同或者实验室初次检验的合同，实验室是否安排由 相关人员组织的评审，是否有评审记录。 |
|  | 本要素涉及的记录主要有：1常规委托送检单 2 任务单（假如需要） 3 合同评审记录（对重大项目） 建议：考核本要素，评审员往往纵向审核，实验室存档一般采取项目存档,主要有: 1 双方签订的合同和合同评审的过程记录 2 任务单 3 项目检测原始记录 4 出具的证书/报告的副本 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.5 检测的分包 | 第1类 | 分包政策 | - 首先实验室要声明本实验室分包政策，在什么情况可以分包，根据认可/认证准则，分包首先是实验室有能力，由于各种原因不能开展本项工作，才可以分包，实验室没有主要项目检测能力不允许分包，那叫转包。 - 分包时，要把握分包比例和分包时的质量管理 3）依据岗位职责分配，主要职能人员必须对分包过程清楚。 |
|  | 第2类 | 分包记录 | - 首先实验室要清楚，业务能够分包，责任不能分包，所以对分包工作必须慎重。 - 分包前，首先应该在合同评审阶段，经客户签字确认同意分包才可以，所以要保留合同上客户签字确认记录 - 由于责任不能分包，实验室必须对分包方资质和分包过程进行控制。保留分包申请，分包方的能力调查考核记录、分包审批记录等。建立分包方名录，同时注意证书报告分包部分的正确表达。 - 分包协议和相关保密协议，质量控制和保证记录实验室要齐全。 - 样品的管理和回收，流转要符合样品的管理要求。有双方交接记录。 |
|  | 本要素涉及的记录： 1 分包申请书 （配合合同评审提出） 2 分包方能力调查表 3 分包方审批表 4分包后，检测工作的质量管理相关记录 5 证书和报告的是否有相关分包数据的声明。 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.6 服务和供应品的采购 | 第一类 | 服务部分 | 首先实验室应清楚服务类别和种类，主要有三部分： 1 设备的检定和校准：量值溯源服务 2 设备的维修、保养、调试和安装等外部服务 3 主要是外部培训服务 对于第三类，一般实验室参加的培训都是行业协会或者上级主管单位的培训，实验室往往不用去评价对方的资质和相关要求 |
|  | 第2类 | 服务部分记录 | 实验室需要准备 1）建立合格服务方名录 2）对名录中的服务方要保留其资质调查记录 对于校准机构，要收集其政府授权文件和考核证书、授权范围和授权内容，要保证我们的量值溯源有效。 对于设备维修单位，要收集其营业执照 、税务登记证 组织机构代码、法人证书和其他材料，例如双方的采购维修合同之类的，要保证找的机构能正确维修和安装调试我们的设备，出现问题能找到服务方解决，不能直接和业务员联系。 3）要保留服务方审批记录 |
|  | 第3类 | 供应品 | 首先实验室先清楚什么是供应品，设备算不算供应品？这里的供应品是和检测质量有关的易损易耗品，也就是我们常说的检测耗材，与设备无关，但与检测结果有关，与检测结果无关的耗材评审员不予要求。但设备供应商应纳入管理。 |
|  | 第4类 | 供应品审核记录要求 | 既然耗材对检测结果有影响，实验室又不可能对所有耗材采取送检以保证其质量，所以实验室必须对供应品采购、验收、使用和关进行严格管理首先： 1 实验室要有采购申请和批准单（可以设计在一起） 2 供应品管理员应建立耗材一览表 3 管理部门建立和合格的供应商名录清单 4 管理部门对供应商的资质进行评价记录 5 合格供应商审批记录 6 管理人员或检测人员对购买供应品后的验收记录 验收主要包括两种方式 1）主要看外观 包装 有效期和说明书合格证之类的材料 2） 有些材料需要上机验收，实验室要保留上机验证材料记录和相关谱图，比如化学检测领域配置标液的纯水，对照品和关键供应品必须保留上机验收相关材料 7 供应品的入库、领用记录 8 强腐蚀、有毒、剧毒和易制毒耗材的管理符合国家法律和法规 比如有专门管理人员和区域，双人双锁和双领用，存储部门或者区域有警示标识等。 |
|  | 相关记录表格：1合格服务方和供应商清单（名录） 2）服务方和供应商资质调查表 3服务方和供应商审批表 4）供应品采购申请单 5 检测耗材一览表 6）供应品验收记录 7 供应品入库和领用记录 8）有毒物品领用/回收单 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.7 服务客户 | 本要素主要涉及两部分内容 1 服务客户，在保证其他客户机密信息的前提下，允许客户参与与其业务有关系的相关操作。但必须要经过批准。 2 保留与客户的有效沟通，征集客户反馈意见； |  |  |
|  | 第1类 | 服务要求 | 既然实验室允许客户参与检测区域，必须要做到： - 保证其他客户的信息安全 - 外来人员检测区域必须有批准、有人员陪同。 - 外来人员进入检测区域必须做好相关记录，包括单位、事由、人次、进入时间、离开时间、陪同人员和批准人员。 - 整个参观或者参与期间，不允许客户亲自操作。 |
|  | 第2类 | 沟通要求 | 实验室应建立沟通机制，及时获得客户对实验室工作的反馈信息，体现在实验室一般可以采取三种方式：1）电话访谈 - 发放客户满意度调查表 3）会议形式的座谈会 普遍采用的是发放客户满意度调查表的形式。 同时，实验室各级人员应通过与客户的交流及时与客户交流，取得顾客的相关信息来更好的服务客户。 实验室应分析客户反馈信息，在管理评审中进行通报。 |
|  | 第3类 | 分析处理 | 当客户满意度调查出现客户不满意，实验室应予以分析，确实是实验室的问题，实验室应启动《不符合检测工作管理程序》，需要采取纠正措施或者预防措施的，应有相应的记录支持。 |
|  | 本要素涉及的记录有：1）外来人员登记表 - 客户满意度调查表 3）客户满意度结果评价记录 4）纠正/预防措施报告单 |  |  |
| 4.8 投诉 | 第1类 | 要求 | 实验室应建立处理客户投诉的程序，及时处理客户投诉直至客户理解或者满意。 实验室负责投诉的主要职能人员应清楚投诉的政策，出现投诉的整个处理环节清晰。 |
|  | 第2类 | 投诉处理记录 | 实验室应整理客户投诉相关记录，包括处理记录和采取措施记录。 |
|  | 本要素涉及记录有：1）投诉处理记录表 2）纠正/预防措施报告单 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.9不符合检测工作的控制 | 第1类 | 要求 | 首先实验室要建立不符合工作控制程序，程序内容必须包含准则所强调的内容,包括： - 不符合工作的界定. - 不符合工作的识别，确定管理和处理权限. - 不符合工作的严重性和可接受性评价. - 不符合工作的处置. - 不符合工作恢复工作的权限. - 不符合工作的控制. |
|  | 第2类 | 记录 | 实验室出现不符合，都要进行记录，但不一定要采取纠正措施，当分析不符合工作有可能再次发生时，要采取纠正措施。所以相关记录应该有： - 不符合工作纠正记录 - 对不符合工作纠正措施记录 |
|  | 本要素涉及记录：1）纠正/预防措施报告单 2）日常监督记录 |  |  |
| 4.10 改进 | 第1类 | 评审要求 | 实验室通过管理和技术运作，对发生的不符合和潜在不符合都进行了整改和补救，提供相应记录即可。 |
|  | 本要素涉及的记录：包括日常监督出现问题整改记录，内审和管理评审出现问题的记录，以及日常运作过程中，出现问题整改的各种记录，以证明实验室管理体系在持续改进。 |  |  |
| 4.11 纠正措施 | 第1类 | 要求 | 实验室应建立纠正措施程序，程序内容应条理清晰，包括：1）不符合工作识别。2）不符合原因分析 3）制定纠正措施 4）纠正措施的实施和验证 5）必要时的附加审核 |
|  | 第2类 | 记录 | 实验室整理纠正措施记录。同时明确纠正和纠正措施的区别，以及何时纠正，何时要采取纠正措施。 |
|  | 本要素涉及记录：1）纠正/预防措施报告单 |  |  |
| 4.12 预防措施 | 第1类 | 要求 | 实验室应首先清楚预防措施和纠正措施的区别，清楚预防措施不是纠正措施的举一反三，是通过管理体系的日常管理，监督、核查、内审管理评审和数据的分析来发现潜在不符合。 |
|  | 第2类 | 记录 | 通过查验实验室的日常管理，看实验室是否需要采取预防措施的情况，是否采取预防措施。 |
|  | 本要素涉及记录：1）纠正/预防措施报告单 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.13 记录 | 第1类 | 质量记录 | 质量记录是管理体系运行的一个很重要的证据，实验室要提供各种记录证据。各个管理运作都要有相应的记录来支持实验室管理体系的运作。 |
|  | 第2类 | 技术记录 | 技术记录就是技术运作过程中产生的各种记录，最重要的就是设备使用和维修保养记录，质控等记录，方法学部分记录，还有就是检测原始记录，原始记录最重要的信息量就是要保证检测数据能够复现，这样就要求原始记录信息必须包含以下信息：人 设备 样品信息 采用的标准或者方法 时间 和检测时的环境条件。 |
|  | 第3类 | 重点：实验室的记录无论是质量记录还是技术记录，都要依据实验室的规定进行统一的编号管理，特别是检测原始记录和设备使用维护保养等记录，实验室往往没有编号。 |  |
|  | 本要素讲的就是记录，实验室应把各个要素产生的记录存档管理。 |  |  |
| 4.14 内部审核 | 第1类 | 要求 | 实验室应每12个月做一次完整的内部审核，也就是内部检查体系的运行情况，目的就是看实验室建立的管理体系的有效性和符合性，内审的方式要保证独立性和系统性，内审是有组织的行为，实验室应保留内审的所有证据（记录） |
|  | 第 2类 | 整理记录 | 实验室应保留所有内审的记录，包括： 1 年度内审计划表 2 内审实施计划表（日常安排表） 3 首次会议人员签到表 4首次会议纪要 5末次会议人员签到表 6 末次会议纪要 7内审时内审人员的内审检查表 8内审时内审不符合项报告单（发现几个不符合记录几个） 9 内审报告 10 内审整改情况报告（必要时） |
|  | 本要素涉及记录表格：1 年度内审计划表 2内审实施计划表 3质量活动人员签到表 4 质量活动会议纪要 5内审检查表 6 不符合项报告单 注：内审报告和整改报告没有固定格式，实验室可以自行设计。 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 4.15 管理评审 | 第1类 | 要求 | 实验室应每12个月进行一次管理评审，一般在内部审核完毕后进行，所谓管理评审，就是年度内部大总结，汇报工作，提出存在问题，需要最高管理者解决，同时实验室要记录整个过程，包括达成决议和问题整改情况。 目的：验证实验室管理体系的有效性、符合性和适应性 范围：应该是实验室各部门和各关键岗位都要参加 |
|  | 第2类 | 记录情况 | 实验室应记录管理评审全过程，管理评审的目的应是验证管理体系的有效性、符合性和适应性。涉及记录： 1 年度管理评审计划 2管理评审实施计划 3管理评审会议人员签到表 4 会议纪要 5 各部门和关键岗位参加会议人员发言稿 6 管理评审报告 7 持续改进报告（也可以是整改报告） |
|  | 本要素涉及记录表格： 1 年度管理评审计划 2 管理评审实施计划（日程安排） 3 质量活动人员签到表 4 质量活动会议纪要 注：1） 各部门发言稿没有固定格式，报告必须有：最高管理者报告 主要是各部门负责人报告 质量负责人报告 技术负责人报告 授权签字人报告 质量监督员报告 其他根据各实验室的具体情况来定。 - 管理评审报告必须有讨论的问题和议题结论，避免出现议而不决，决而不议。 3）整改情况或者持续改进情况应该是管理评审决议部分的延伸，不能凭空出现整改。 |  |  |
| 技 术 要 求 |  |  |  |
| 5.2 人员 | 第1类 | 技术档案 | 实验室应建立实验室人员一览表，同时建立人员技术档案。 技术档案包括：技术履历表、学历学业证明、职称评聘证明、业绩证明、能力资质证明、上岗证、授权书，发表过的学术论文，参加过学术组织聘书等。 注 ：上岗证主要是检测人员持证上岗，当是实验室自己发证授权时，实验室要提供人员能力确认记录，确保检测人员检测能力。 |
|  | 第2类 | 培训情况 | 实验室应建立人员年度培训教育计划，计划经最高管理者批准后实施，盖实验室公章。 既然有计划，就应该有实施记录。 内部培训记录应该有： 1 培训通知 （必要时） 2 培训人员签到表 3 会议纪要 4 考核试卷或者考核记录 5 有效性评价记录 外部培训记录应该有：1 主办单位发文通知 （可以是复印件也可以是网络下载后打印件） 2 参加人员取得的证书 （有些学术会议，主办单位不发证，实验室应在参加完会议后备注证明本次会议派谁参加了，以证明培训的完毕） 3 培训有效性记录 （可以是主办单位评价，也可以是实验室评价） |
|  | 第3类 | 人员能力确认记录 | 当检测人员上岗证由实验室内部自己授权发证，实验室应提供人员能力证明文件,包括（不限于）： 1 对检测人员法律法规的培训 （应提供试卷） 2对检测人员检测标准的培训 （应提供试卷） 3 对检测人员设备培训 4 对检测人员样本前处理和样本管理的培训，必要时还包括标准溶液配置等内容培训 5 实际操作培训 6 原始记录和数据评判的培训 7 证书报告是否能正确出具的培训 最终体现在人员能力确认记录表 |
|  | 本要素涉及记录表格主要有（不限于）：1 技术人员履历表 2 年度教育培训计划 3 人员能力确认表 4 培训有效性记录表 5 质量活动人员签到表 6 质量活动会议纪要。 7 实验室人员一览表 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 5.3 设施和环境条件 | 第1类 | 来客登记 | 来客登记制度、进入实验现场控制制度及相关控制记录，主要体现在外来人员登记表。 |
|  | 第2类 | 内务管理 | 照明、卫生，环保、废水废液管理等内务管理制度，检测场地应该没有与检测无关的物品，花草、餐具等不能出现。同时根据实验室特性，检测环境条件，隔离等是否满足检测要求。检测区域和办公区域要有效区分。 |
|  | 第3类 | 安全健康环保 | 安全制度及检查记录、健康/环保制度及相关记录，主要体现在日常安全检查记录和废水废液处理记录 |
|  | 第4类 | 监控设备和环境监控 | 由于原始记录中有复现要求，所以实验室检测场地应配置环境条件监视设备（温湿度表），同时监视设备要送检，粘贴状态标识。 检测人员或者管理人员要记录实验室环境条件记录 |
|  | 本要素涉及表格：1 外来人员登机表 2 环境条件记录表 3 日常安全检查记录表 4 废水、废液处理记录表（若废水废液由上机单位处理，实验室应提供废水、废液交接记录） |  |  |
| 5.4 方法和方法确认 5.4 方法和方法确认 | 第1类 | 技术标准目录 | 实验室要建立最新在用技术标准、规范、规程目录，建立一览表 |
|  | 第2类 | 技术标准档案 | - 根据在用标准一览表，实验室要定期（间隔不能大于一年）对标准进行查新，保留查新记录，查新完毕后编写实验室在用标准有效性核查报告。 - 实验室要保留现行有效的受控标准、规范、规程正本，同时要有副本发放记录，必要时要编写作业指导书。 |
|  | 第3类 | 非标方法资料 | 非标准方法引用的资料，刊物、杂志、论文等 |
|  | 第4类 | 方法确认记录 | 方法确认包括标准方法的确认和非标准方法的确认，实验室不能混淆： - 标准方法确认记录材料 - 非标准方法确认记录材料（假如有），包括申请材料 验证材料 专家评审材料和各种记录。 |
|  | 第5类 | 测量不确定度 | - 实验室应清楚国家对实验室测量不确定度政策，什么情况下实验室必须给出测量结果的不确定度。 A 客户要求 B 标准、检测方法规定 C 仲裁数据 D 校准数据 E 测量不确定度影响到结果的判断，也就是临界值情况。 - 每个检测项目，实验室都要有典型不确定度报告1-2份 - 不确定度报告必须经过技术负责人批准，检测人员会正确使用测量不确定度报告上的数据。 注意事项： 1）测量不确定度报告步骤不能乱 2）测量不确定度报告保留1-2位有效位数 3）测量不确定度是对不确定位数的评估，不能出现准确位数的不确定，实验室在不理解的情况下，不能胡编乱造。 |
|  | 第6类 | 数据转移 | 实验室检测数据有转移的情况下（比方说录入数据库），必须保留数据核对记录，必须双人核对。同时有定期检查病毒，录入途径和相关记录材料 |
|  | 第7类 | 计算机软件 | 测量软件目录、研制报告、受控密码及批准记录、验证方法及记录、评审及批准使用记录等 |
|  | 本要素涉及表格（不限于）： 1检测方法（标准）一览表 2 标准查新记录表 3标准有效性报告 4 检测方法确认记录表 5 数据核对检查记录表 6 软件评审记录表 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 5.5 测量设备 5.6 量值溯源 | 第1类 | 设备台帐和档案 | 1 实验室应建立设备一览表和测量设备台帐：台帐包括接收时间、状态、存放地点、使用维护人 一览表包括名称、设备编号、序号序号、技术指标、准确度等级、生产厂、 2 设备技术档案：包括设备履历表 说明书 技术材料 配件 软件 使用维护记录 修理记录 检定证书副本 期间核查等材料 |
|  | 第2类 | 溯源记录 | - 实验室建立设备年度送检溯源计划表，经技术负责人批准后实施量值溯源，计划要加盖实验室公章。 - 送检后测量设备要进行有效性确认，又管理人员或者检测人员填写设备有效性确认记录表 |
|  | 第3类 | 状态标识管理 | 实验室对设备执行三色标识管理，粘贴在设备显眼位置，起到警示和提示作用，状态标识使用于监视设备和功能设备。 |
|  | 第4类 | 设备期间核查 | 1 实验室建立测量设备期间核查计划，计划应技术负责人批准。加盖实验室公章，明确哪些设备必须做期间核查 1） 使用频率较高，容易产生误操作的设备 2） 仪器老化，数据容易产生漂移的设备 3）使用环境条件比较恶劣的设备（野外施工，检测条件相对恶劣的）、 4）仪器脱离过实验室控制（比如借出设备）或者外人使用过的设备 2 依据核查计划，对设备的期间核查记录 3 对期间核查数据的处理记录和设备稳定性结论记录。 |
|  | 第5类 | 标准物质、对照品和标准溶液核查 | 实验室对标准物质、对照品和标准溶液核查记录。 |
|  | 第6类 | 使用记录和维护保养 | 对重要设备建立使用记录和维护保养记录，使用记录应记录时间 检测项目 使用人 使用前和使用后仪器性能状态。 维护保养和修理记录应记录保养和维护项目 维护人员 修理项目和修理后送检情况以及对以往数据的追溯记录。 |
|  | 第7类 | 作业知道书 | 关键设备和大型设备实验室应编写设备操作作业指导和维护保养作业指导书（可以把内容写在一起） |
|  | 第8类 | 量值溯源图 | 校准机构要绘制测量设备量值溯源图。 |
|  | 本要素涉及记录表格： 1 设备一览表或者设备台帐 2 设备量值溯源计划表 3设备使用记录表 4 设备维护保养记录 5 设备有效性确认记录表 6设备期间核查计划表 7 设备期间核查记录表 8 标准物质、对照品、标准溶液核查记录。 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 5.7 抽样 | 第1类 | 抽样记录 | 实验室应整理抽样计划和抽样记录，抽样计划应详尽，抽样记录应尽可能严谨，保证抽样的严谨和具有代表性和公正性。抽样应最少包括时间 地点 抽样人员 抽样时影像资料等 |
|  | 本要素记录表格：抽样计划表 |  |  |
| 5.8 样品的处置 | 第1类 | 样本的唯一性 | 样品要具有唯一性标识，不能混淆，实验室应清晰本实验室对样品的编号规则。 |
|  | 第2类 | 样本的流转 | 样品接受 传送 处置要有相关记录，各个环节应受控签字，避免样品损坏或者丢失，部分行业还需要配合任务单流转 |
|  | 第3类 | 样本的保管和监视 | - 建立样品分区管理，已检、待检应分区管理 - 需要时监控样品保存时环境条件 - 样品存储满足检测和方法要求 |
|  | 本要素涉及记录表格 - 委托送检单 （假如有） - 任务单 （假如有） - 样品交接、流转记录单 - 样品处置记录单 - 样品环境监测记录表 |  |  |
| 要 素 | 分类号 | 名 称 | 要 准 备 文 件 内 容 |
| 5.9 结果质量保证 | 第1类 | 结果质量保证计划 | 实验室应建立检测结果质量保证计划，计划经技术负责人审批，加盖实验室公章，当检测方法规定需要插入法质控时，插入质控品可不列入计划，作为监督项目，质控计划可以是季度、也可以是年度，但要符合认可和认证的要求，经技术负责人批准后实施。 |
|  | 第2类 | 计划的实施 | 实验室应整理实施相关记录。 |
|  | 第2类 | 实施后数据的评价和处理 | 计划完毕后，技术负责人应组织人员对数据进行评价，实验室保留评价记录 |
|  | 本要素涉及记录表格：实验室质量保证计划表 注：实验室质量保证实施记录和评价记录没有固定的表格格式，实验室保留相关记录即可。 |  |  |
| 5.10 证书报告 | 第1类 | 检测报告 校准证书 原始记录 | 检测/校准委托单、客户相关电话记录与信函等 检测/校准原始记录、分包方检测报告/校准证书及相关原始记录、检测报告/检定证书/校准证书副本等 |
|  | 第2类 | 报告发布记录 | 发送/寄送报告/证书记录 |
|  | 第3类 | 报告更改记录 | 更改补充报告/证书的补充声明或通知单副本 |
|  | 备注：1) 证书相关声明要齐全 2）实验室应区分检测报告和检验报告，不能乱用 3）抽样时出具报告不能注明尽对来样负责 4）分包数据要在证书备注 5）证书报告数据完毕后最好加盖“以下空白章” |  |  |

备注: 1)本材料依据CNAS-CLO1:2006  idt  ISO 17025:2005整理。

2)资质认定可以同时配合使用。